## ripetibilità e LOD Benzene
|  | Istruzione Operativa RR TEM VI/08 QA/QC |  |  | Istruzione operativa: IO.SNPA.5
Mod. IO.SNPA.5.01
Revisione: 00
|  | Controlli di QA/QC per analizzatori di BTEX |  |  | Data emissione:
Pag. 1 DI 1
Test: verifica ripetibilità
Istruzioni: | inserire nelle celle in giallo i valori misurati in mg/m3;
PARAMETRO
Benzene | scarto tipo di ripetibilità al 10% del valore limite (sr,z) |  |  | scarto tipo di ripetibilità alla concentrazione di span (sr,s)
misura n.1 | 0.5 |  |  | 40.5
misura n.2 | 0.4 |  |  | 40.2
misura n.3 | 0.5 |  |  | 40.3
misura n.4 | 0.5 |  |  | 40.4
MEDIA | 0.475 |  |  | 40.35
SCARTO TIPO | 0.05 |  |  | 0.1291
CV% |  |  |  | 0.31995
ESITO
Benzene | OK |  |  | OK
| installazione |  | successiva
LOD Benzene | 0.16907 |  | 0.16907

## Lack of fit Benzene
|  | Istruzione Operativa RR TEM VI/08 QA/QC |  |  | Istruzione operativa: IO.SNPA.5
Mod. IO.SNPA.5.02
Revisione: 00
|  | Controlli di QA/QC per analizzatori di BTEX |  |  | Data emissione: 06/08/2019
Pag. 1 DI 1
Test lack of fit: verifica linearità
Lack of fit | prima installazione e dopo riparazione
Istruzioni: | inserire nelle celle in giallo i valori misurati in nmol/mol; inserire nelle celle in verde i valori teorici delle concentrazioni immesse nell'analizzatore
Valori misurati (nmol/mol)
| 0% | 50% | 10% | 90%
misura n.1 | 0.8 | 24.7 | 5.3 | 44.6
misura n.2 | 0.8 | 24.8 | 5.4 | 44.7
Media | 0.8 | 24.75 | 5.35 | 44.65
teorico | 0 | 25 | 5 | 45
intercetta | 0.58916
coefficiente angolare | 0.97591
stima (xi;y;x) | 0.58916 | 24.9869 | 5.4687 | 44.5052
Differenza | 0.21084 | -0.23695 | -0.11872 | 0.14483
differenza % dal teorico |  | -0.94778 | -2.3744 | 0.32184
ESITO | OK | OK | OK | OK

## zero span
|  | Istruzione Operativa RR TEM VI/08 QA/QC |  |  | Istruzione operativa: IO.SNPA.5
Mod. IO.SNPA.5.03
Revisione: 00
|  | Controlli di QA/QC per analizzatori di BTEX |  |  | Data emissione:
Pag. 1 DI 1
Test: verifica span
Istruzioni: | inserire nelle celle verdi il mese di riferimento e il primo valore di span assegnato dopo l'ultima taratura; inserire nelle celle gialle i valori delle letture in mmol/mol
MESE |  | primo valore di span assegnato dopo la taratura dell'analizzatore |  |  | 40
Data |  |  | lettura controllo allo span | DXs | Esito span
giorno 1
giorno 2 |  |  | 40.2 | 0.5 | OK
giorno 3 |  |  | 40.4 | 1 | OK
giorno 4 |  |  | 40.5 | 1.25 | OK
giorno 5 |  |  | 40.9 | 2.25 | OK
giorno 6 |  |  | 39.5 | 1.25 | OK
giorno 7 |  |  | 39.2 | 2 | OK
giorno 8 |  |  | 38 | 5 | OK
giorno 9 |  |  | 38.6 | 3.5 | OK
giorno 10 |  |  | 39.6 | 1 | OK
giorno 11 |  |  | 39.2 | 2 | OK
giorno 12 |  |  | 38.5 | 3.75 | OK
giorno 13 |  |  |  | 100 | NON OK
giorno 14 |  |  |  | 100 | NON OK
giorno 15 |  |  |  | 100 | NON OK
giorno 16 |  |  |  | 100 | NON OK
giorno 17 |  |  |  | 100 | NON OK
giorno 18 |  |  |  | 100 | NON OK
giorno 19 |  |  |  | 100 | NON OK
giorno 20 |  |  |  | 100 | NON OK
giorno 21 |  |  |  | 100 | NON OK
giorno 22 |  |  |  | 100 | NON OK
giorno 23 |  |  |  | 100 | NON OK
giorno 24 |  |  |  | 100 | NON OK
giorno 25 |  |  |  | 100 | NON OK
giorno 26 |  |  |  | 100 | NON OK
giorno 27 |  |  |  | 100 | NON OK
giorno 28 |  |  |  | 100 | NON OK
giorno 29 |  |  |  | 100 | NON OK
giorno 30 |  |  |  | 100 | NON OK
giorno 31 |  |  |  | 100 | NON OK