Verbale di collaudo

| ###### Classificazione |  |
| --- | --- |

UO/SETTORE

| Data effettuazione | / / |
| --- | --- |

Ordine di acquisto n° del / /

| DATI DEL BENE SOTTOPOSTO A VERIFICA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipologia del bene | Analizzatore/i PM10 – PM2,5 |  |  | Inventario |  |  |  |
| #### Tipo/Modello |  |  | N° serie/matricola: Anno di produzione: |  |  |  |  |
| Sito di installazione: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ditta costruttrice |  |  |  |  |  |  |  |
| Ditta installatrice installazione effettuata il |  |  |  |  |  |  |  |
| PERSONALE ARPA PRESENTE ALLA VERIFICA |  |  |  |  |  |  |  |
| # Nominativo |  | Funzione |  |  | Firma |  |  |
| PERSONALE DELLA DITTA CHE EFFETTUERÀ LA VERIFICA |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Nominativo |  |  | Firma |  |  |  |  |

| VERIFICA RAPPRESENTATIVITA’ CONDIZIONI SITO SPECIFICHE |  |
| --- | --- |
| #### Dati meteo forniti da_________ relativi al sito ____________ dal________ al ______ |  |
| # Velocità del vento | ESITO |

| VERBALE DELLA VERIFICA. Tipo di controllo; Grandezze da misurare; Criteri di azione; ESITO. Controllo dei sensori di Temperatura e Pressione dello strumento. (I campioni di misura di trasferimento – certificati dal centro ACCREDIA-LAT o ALTRO Ente riconosciuto – devono avere un’incertezza estesa minore o uguale di +/- 1.5 °C o uguale a +/- 0,5 kPa per la misura della pressione); valore assoluto della differenza tra la temperatura misurata dal campione di trasferimento e la temperatura segnata dallo strumento (lo stesso per pressione); ≤ 2 K(o e°C) ≤ 1 kPa; Analizzatore P = kPa T = °K Flussimetro P = kPa T = °K. Controllo della portata (Il misuratore di flusso campione non deve avere un’incertezza estesa nella misura maggiore del 2 % nelle condizioni di laboratorio); Valore assoluto della differenza tra la portata misurata dal campione di trasferimento ed il valore richiesto per il corretto funzionamento della testa di campionamento; ≤ 5 %; Analizzatore = m3/h Flussimetro = m3/h. Controllo della tenuta della linea di prelievo (in condizioni di caduta di pressione almeno del 75% di quella massima permessa dal fabbricante) [Massima caduta di pressione permessa dal fabbricante: 40 kPa; Portata delle perdite; < 1% della portata nominale di campionamento. Test di calibrazione di massa con lamine di riferimento interne allo strumento; Scostamento dal riferimento; ≤ 5 %; %. Controllo in parallelo; ≤ 2,5; µg/m3.. Verifica corretta acquisizione dei dati:. Lettura della concentrazione di massa all'analizzatore, all'acquisitore locale di stazione ed al Server Centrale da remoto. Verifica della corretta visualizzazione ed archiviazione del dato con rispettiva unità di misura.. data; Analizzatore; Acquisitore; Server Archivio giornalieri. Unità di misura visualizzata su report dati orari applicativo = µg/m3. |
| --- |
| Controllo dei parametri operativi (dal al ): PARAMETRO; U.M.; Valore; riferimento. portata:; m3/h; 2,3 m3/h. caduta di pressione massima sul filtro:; kPa; 4-60 kPa. volume campionato:; m3; 55,3 m3. tempo di campionamento:; %; > 75 %. concentrazione di massa:; µg/m3. temperatura ambiente media; K. temperatura media dell'aria nella sezione di misura; K. pressione ambiente media; kPa. È presente il manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana  Sì  No |
| # LA VERIFICA HA AVUTO ESITO POSITIVO  Sì  No |  |  |
| # Nominativo verbalizzante | Firma |  |

ALLEGATI

1. Certificato di calibrazione

2. Certificato di taratura del flussimetro utilizzato per il collaudo –