## Foglio1
|  | Istruzione Operativa RR TEM VI/08 QA/QC |  |  | Istruzione operativa: IO.SNPA.6
Mod. IO.SNPA.6.01
Revisione: 00
|  | Rapporto di taratura per analizzatori di frazione molare di Ozono |  |  | Data emissione:
Pag. 1 DI 1
|  | RAPPORTO DI TARATURA N° |  |  |  | OZ-20210318-013
Report of calibration n°
-Data di emissione |  | 2021-03-18
Date of issue
- Cliente |  | UOC - Qualità dell'aria
Customer
-Destinatario |  | Via Venezia-Gela
Addressee
- richiesta
application
- in data
date
Si riferisce a
refferring to
- oggetto |  | Analizzatore di ozono
item
- costruttore |  | Thermo
manufactorer
- modello |  | 49i
model
- matricola |  | 1193245388
serial number
- data di ricevimento oggetto |  | 2021-03-17
date of receipt of item
- data delle misure |  | 2021-03-18
date of measurements
- registro di laboratorio |  | 1110
laboratory reference
I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure riportate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all’oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.
The measurements results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference standards are indicated as well, from wich starts the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in their couse of validity. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.
Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente al documento EA-4/02 e sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l’incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore k vale 2.
The measurements uncertanties stated in this document have been determined according to EA-4/02. They were estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainy by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor is 2.
Il Responsabile del Centro
Head of the centre
Pagina 1 di 2
Page 1 of 2
|  |  | RAPPORTO DI TARATURA N° |  |  |  | OZ-20210318-013
Report of calibration n°
Impostazioni in arrivo |  | Slope | 1.024 |  | Offset | -0.54
Procedura di taratura impiegata: |  |  | IO.SNPA.6
Campioni utilizzati che garantiscono la catena della riferibilità del Centro:
Thermo Electron 49 i-PS tarato da AKKREDITIERUNG AUSTRIA Calibration Certificate n. 007/2020 del 04/02/2020
Verifica taratura:
Concentrazione | O3 Rif (x) | O3 Anal (y) | sr | Criterio accettabilità | Esito test | Scostamento | Criterio accettabilità | Esito test
/ppb
160 | 161.0558 | 158.0833 | 0.26352 | 2% | POSITIVO | 1.296 | 5% | POSITIVO
0 | -0.3275 | 0.59612 | 0.10856 | 1,5 ppb | POSITIVO | 0.92362 | 4 ppb | POSITIVO
Esito verifica : | POSITIVO |  |  | Confermata taratura precedente (SI/NO) |  |  | si
Verifica linearità
livello | O3 Rif (x) | O3 Anal taratura | Scostamento | Criterio accettabilità | Esito test | U (k=2) | Regolazioni post taratura:
| /ppb | /ppb |  |  |  | /ppb
1 | 161.0905 | 158.1667 | -0.11233 | 5% | POSITIVO | 1.5961 | Span interno /(160 ppb) | 160
2 | 80.4303 | 79.45 | -0.040056 | 5% | POSITIVO | 1.5763 | Zero | 0
3 | -0.261 | -0.261 | -0.052856 | 4 ppb | POSITIVO | 1.5562 | SLOPE | 1.024
4 | 120.7811 | 119.0556 | 0.099641 | 5% | POSITIVO | 1.5863 | OFFSET | -0.54
5 | 40.1057 | 40.1256 | 0.17613 | 5% | POSITIVO | 1.5663 | LOD | 0.34985
6 | 191.3409 | 188 | 0.039222 | 5% | POSITIVO | 1.6036
Elaborato da: